培养箱的10大日常维护方法
  霉菌培养箱一般应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域，是水体分析、BOD测定，细菌、菌种、微生物的培养、保存和植物栽培、育种实验生物培养的专用设备。
    1、当仪器停止使用时，应拔掉电源插头。
    2、若湿度长期不用时，请将盒内水倒尽。
    3、为了保持设备的美观，不可用酸或者碱及其它腐蚀性物品来擦表面，箱内可以用干布定期擦干。
    4、温度调节：按下温度设定按钮，数字显示即为设定值，旋转温度调节电位器到所需温度值，松开按钮，数字显示即为培养室内的实际温度。此时如果培养箱内的实际温度比设定温度小，加热指示灯亮，加热器开始加热；如培养箱内的实际温度比设定温度大，制冷指示灯亮，制冷系统开始制冷；如加热指示灯与制冷指示灯均暗，则培养箱处于恒温状态。
    5、搬运时必须小心，搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
    6、如箱内不需要杀菌时，应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
    7、当温度设定好之后，不能随便将控温旋钮来回多次旋转，以免压缩机启动频繁，造成压缩机出现过载现象，影响压缩机的使用寿命。
    8、本机背部装有二组保险盒，2A?为制冷加热负载保险丝盒，8A?为控制电源保险丝盒，若机器运转出现故障，例如控温失灵，不加热或不制冷，须切断电源，分别检查保险丝是否完好，再检查相应部位。
    9、湿度调节：按下湿度设定按钮，数字显示即为设定值，旋转湿度调节电位器到所需湿度值，松开按钮，数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时，此时加湿对培养室内加湿，加湿指示灯亮；当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时，此时加湿器停止工作，加湿指示灯灭。
    10、当使用温度较低时，应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。

更多详情请查看：金坛市天瑞仪器有限公司 www.chem17.com/st115172