## 低温培养箱使用说明

低温培养箱控制面板

1、电源开关:  “POWER”，打开开关，使之处于“I”位置。

2、温度：“SET TEMPERATURE”，数字显示和UP/DOWN标志用来设定温度和校正温度。

3、超温保护：“SET OVERTEMPERATURE”，刻度为“0”到“10”可调，独立超温保护为设定的温度提供双重保护。

4、加热灯：“HEATING ACTIVATED”，灯亮表示正在加热。

5、超温保护灯：“OVERTEMPERATURE ACTIVATED”，灯亮表示超温保护正在起作用，即超温保护装置限制了温度的上升。

6、日间/夜间程序控制器：24小时刻度被分为2个12小时，分别表示日间和夜间。在日间和夜间间转换。

7、光照控制器：24小时刻度持续控制光照或黑暗模式。

8、保险：位于底部电源线入口附近，为电压波动时提供保护，是自动高温限制的补充。如保险丝被烧，仪器将停止运转，需更换保险。

低温培养箱操作

1、接通电源，打开开关，将超温保护选钮用硬币顺时针旋到最大。

2、将一支精确的温度计放在培养箱中央供校正用，注意不要碰到搁板或者内壁。

3、为使温度均匀性达到最好，培养箱周围必须空气流通。

4、培养箱底部多余的霜会影响温度均匀性，所以箱内不要放置无盖的液体容器，箱内湿气的蒸发只会增加霜的产生。

5、温度设置：进入温度设置界面，按住面板上的UP或DOWN，数字显示开始闪烁，闪烁时显示的数字为设定值。要改变设定值，按住UP或DOWN调整。如超过五秒未有任何操作，数字停止闪烁，此时显示的数字为箱内实际温度。运行24小时以上达到稳定。

6、校正：建议安装时，并稳定数小时后进行校正，待温度稳定后，将显示温度与温度计测得的实际温度比较，如有不能接受的误差，则需要进行校正：同时按住UP和DOWN五秒进入校正模式，数字开始闪烁，按住UP或DOWN将温度设置成与实际温度一致。待培养箱再次稳定后，必要时重新校正。

7、超温保护：首先将超温保护旋钮顺时针旋到最大，待温度稳定后，逆时针旋转至超温保护灯亮，然后顺时针旋至灯刚巧熄灭，再顺时针旋两小格，这样就使超温保护超过设定值1℃左右。

8、时间：“SET DAY/NIGHT”、“SET LIGHT TIME”是两个独立的时间控制器，且都是顺时针方向。每个刻度盘分为96小格，每格代表15分钟。

a、设置时间：每个刻度盘被分为两个12小时，分别表示日间和夜间。将时间调整正确。

b、温度：黄色部分在外时，日间温度起作用；黄色部分被覆盖时，夜间温度起作用。

c、光照：黄色部分在外时，灯亮；黄色部分被覆盖时，灯灭。

9、外接设备：培养箱内可外接不超过1A的设备，但设备可能会产生多余的热量，影响培养箱的温度范围，建议检查培养箱和附加设备以确保运行条件满足要求。

10、正常条件下，培养箱外壁会高于常温。

更多详情请查看：金坛市天瑞仪器有限公司 www.chem17.com/st115172